## Info über Datei
Konstanzprüfung an digitalen Röntgendurchleuchtungs- einrichtungen
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen dienen in erster Linie der Aufzeichnung der Konstanzprüfung gemäß Ö-Norm S 5240-3 (Ausgabe 15. Juli 2017).
Das Land Oberösterreich erhebt zu diesen Unterlagen keine Urheberrechte, was bedeutet, dass die Unterlagen frei verwendet und auch geändert werden dürfen. (z.B. kopieren, mit Firmenlogos versehen usw.)
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erheben. Dies gilt auch zu den Erläuterungen, den verwendeten Formeln und zu den Berechnungen der Grenzwerte.
Gerne nehmen wir Anregungen entgegen um die Unterlagen kontinuierlich zu verbessern. (Ansprechperson: Philipp Quass Tel.: +437327720 Kl. 14520 od. Kl. 14543)
Aufbau und Anwendung der Datei:
In diesem Tabellenblatt befinden wir uns derzeit!
besteht aus dem:
Druckbereich (Konstanzprüfblatt)
Hier wird die Konstanzprüfung dokumentiert. Felder und Formeln sind gesperrt und werden gegebenenfalls durch eine Eingabe des Kennwortes "Experte" im Druck, -oder Eingabebereich entsperrt. Diese Felder werden anschließend automatisch wieder gesperrt. Bei einem Ausdruck wird nur dieser Druckbereich (Konstanzprüfblatt) ausgedruckt.
Eingabebereich Bezugswerte (Für Abnahmeprüfer/innen)
Dieser Bereich ist ausschließlich Berechtigte für Abnahmeprüfungen vorbehalten. Felder und Formeln sind gesperrt und werden gegebenenfalls durch eine Eingabe des Kennwortes "Experte" im Druck,- oder Eingabebereich entsperrt. Diese Felder werden anschließend automatisch wieder gesperrt.
besteht aus:
- einer Erklärung zum Kopieren weiterer Konstanzprüfblätter
besteht aus:
- Fragen und Antworten zu häufig gestellten Fragen zu diesem Konstanzprüfblatt
Hinweis: Auf den Konstanzprüfblättern ist ein Blattschutz vorhanden. Falls dieser entfernt werden müsste, da große Änderungen am Blatt durchgeführt werden, ist das Kennwort Experte einzugeben. Zu Ihrer Sicherheit bitte danach den Blattschutz wieder aktivieren!
Diese Datei wurde erstellt von: Land Oberösterreich
Abteilung Umweltschutz - Strahlenschutz
Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz
Tel.: 0732 7720-14543
E-Mail: us.post@ooe.gv.at
History für die Konstanzprüfblätter
Version | Kurzzeichen u. Datum | Änderungen
1.0 | Qu, September 2019 | Erstellung Konstanzprüfblatt
1.1 | Qu, Juli 2020 | Änderungen am Text, Optimierung u. Textänderung Kommentarfelder, Änderung Text "Filterung" auf "zusätzliche Filterung" Erstellung des Hilfeblattes "Fragen und Antworten" Formatierungsänderungen
1.2 | Qu, Juni 2021 | Aktualisieren auf das neue Corporate Design des Landes OÖ, Schriftart Änderung sowie "0" ausblenden wenn nichts eingetragen wurde
1.3 | Qu, April 2022 | Fehlerkorrekturen
1.4 | Qu, November 2023 | Farben und Schriftarten aktualisiert und vereinheitlicht an der gesamten Excel-Datei, E-Mail aktualisiert

## Durchleuchtung,Indirekt,DSA,DVT
Angaben zur Röntgeneinrichtung |  |  |  |  | Durchleuchtungsbedingungen | [5 empty] | Abnahmeprüfung - Bezugswerte |  |  |  | FALSE | Dieser Bereich ist nur für Abnahmeberechtigte relevant!
Betreiber: |  |  |  |  | Fokus - Bildempfänger: |  |  | 100 | cm |  | Prüfer: |  |  |  | TRUE |  | zur Bestätigung aktuelles Datum eingeben: |  | 2023-09-15
Raum: |  |  |  |  | Fokus - Prüfplatte: |  |  | 12 | cm |  | Datum der Abnahmeprüfung: |  |  | 2019-07-11 | FALSE | "Klick" für Beschreibung zur Bezugswertefestlegung bei Teilabnahme |  |  | <- für Berechtigte
Gerät: |  |  |  |  | Tischhöhe: |  |  | 150 | cm
Firma: |  |  |  |  | zusätzliche Filterung: |  |  | Cu 0,3mm | [7 empty] | Beschreibung: Zur Auswahl die hellgelben Felder anklicken und mit dem Pfeil an der rechten Seite die gewünschten Optionen auswählen
Organprogramm, Ausleseeinheit -parameter, Fensterung, Detektor, Archivierung, Bemerkungen, usw. |  |  |  |  | Raster: |  |  | JA
[5 empty] | BV-Nenndurchmesser: |  |  |  | cm |  | Prüfmittel (Bezeichnung Ser.Nr.:) |  |  |  |  | Kennwort für gesperrte Felder ist: |  |  | Experte
[5 empty] | DL-Modus/Pulsfrequenz: |  |  |  | Pulse/s | [6 empty] | Prüfintervall
[5 empty] | eingeblendetes Format: |  |  | --- | [7 empty] | DL-System mit Bildverstärkersystem älter als 10 Jahre: |  |  | JA
[5 empty] | : | [10 empty] | Gerät für die interventionelle Radiologie: |  |  | NEIN
[5 empty] | : | [10 empty] | > 350 Patienten/Woche: |  |  | NEIN
[16 empty] | bildgebende Komponente ≥ 20 Jahre: |  |  | NEIN
[5 empty] | Prüfintervall: |  |  | 3 | Monate | [6 empty] | Prüfmittel
[5 empty] | Planungsdatum: |  |  | 2019-10-11 | 2020-01-11 | 2020-04-11 | 2020-07-11 | 2020-10-11 | 2021-01-11 | 2021-04-11 | FALSE | Prüfanordnung: |  |  | fokusfern
[5 empty] | Bezugs- werte | Toleranz |  | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | FALSE | Prüfkörper: |  |  | A.2
[6 empty] | min | max | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | FALSE
[6 empty] | FALSE: FALSE | Durchleuchtungsbedingungen
Prüfung im Nennformat | großer Fokus | Röhrenspannung |  | kV | 90 | FALSE: FALSE | Fokus - Bildempfänger: |  |  | 100 | cm
|  | Röhrenstrom |  | mA | 50 | FALSE: FALSE | Fokus - Prüfplatte: |  |  | 12 | cm
|  | Dosis (20 sek.) |  | µGy | 7 | min: 4.9; max: 9.1; FALSE: FALSE | Tischhöhe |  |  | 150 | cm
|  | Dosisflächenprodukt (20 sek.) |  | cGycm2 | 0.2 | min: 0.15; max: 0.25; FALSE: FALSE | zusätzliche Filterung: |  |  | Cu 0,3mm
|  | Sichtbarer Bildausschnitt | horizontal | ↔ cm | 27 | min: 26; max: 28; FALSE: FALSE | Raster: |  |  | JA
|  |  | vertikal | ↕ cm | 27 | min: 26; max: 28; FALSE: FALSE | Rastertype:
|  | Artefakte beeintr. Diagnose |  | nein/ja | nein | min: ev.Kontrolle F.A.*; FALSE: FALSE | BV-Nenndurchmesser: |  |  |  | cm
|  | Linienpaarauflösungsvermögen |  | Lp/mm | 5 | min: 5; FALSE: FALSE | DL-Modus/Pulsfrequenz: |  |  |  | P/s
|  | Niedrigkontrastauflösung |  | Anzahl | 7 | min: 7; FALSE: FALSE | eingeblendetes Format:
|  | Dynamikbereich |  | Stufen | 12 | min: 12; FALSE: FALSE | Prüfung mit Bildverstärker: |  |  | NEIN
Prüfung im zusätzl. Format | kleiner Fokus | Röhrenspannung |  | kV | 100 | FALSE: 2 | Prüfung im Nennformat: |  | verw. Fokus: | gr. Fokus
|  | Röhrenstrom |  | mA | 40 | [10 empty] | sichtbarer Bildausschnitt (horizontal): |  |  | 27
|  | Dosis (20 sek.) |  | µGy | 5 | min: 3.5; max: 6.5 | sichtbarer Bildausschnitt (vertikal): |  |  | 27
|  | Dosisflächenprodukt (20 sek.) |  | cGycm2 | 0.4 | min: 0.3; max: 0.5
|  | Sichtbarer Bildausschnitt | horizontal | ↔ cm | 27 | min: 26; max: 28 | Prüfung im zusätzl. Format: |  | verw. Fokus: | kl. Fokus
|  |  | vertikal | ↕ cm | 27 | min: 26; max: 28 | sichtbarer Bildausschnitt (horizontal): |  |  | 27
* wenn Artefakte vorhanden, dürfen sie die Diagnose nicht beeinträchtigen (Kontrolle durch befundenen Facharzt) | [15 empty] | sichtbarer Bildausschnitt (vertikal): |  |  | 27
[16 empty] | Dosisflächenprodukt-Einheit: |  |  | cGycm2
[16 empty] | Dosis- oder Dosisleistung-Einheit: |  |  | µGy
Angaben zur Röntgeneinrichtung |  |  |  |  | Bedingungen zur Einzelaufnahme | Name: Abnahmeprüfung - Bezugswerte | Spezielle Einstellungen für Indirektaufnahme
Betreiber: |  |  |  |  | Fokus - Bildempfänger: | Name: 100; Name: cm; Name: Prüfer:
Raum: |  |  |  |  | Fokus - Prüfplatte: | Name: 12; Name: cm; Name: Datum der Abnahmeprüfung:; Name: 2018-03-13
Gerät: |  |  |  |  | Tischhöhe: | Name: 150; Name: cm | Bedingungen zur Einzelaufnahme
Firma: |  |  |  |  | Filterung: | Name: Cu 0,3mm | wenn Bildserie, dann Anzahl der Bilder |  |  | 34 | B/s
Organprogramm, Ausleseeinheit -parameter, Fensterung, Detektor, Archivierung, Bemerkungen, usw. |  |  |  |  | Raster: | [10 empty] | und Dauer der Serie: |  |  | 10 | s | bar: Name to Name
BV-Nenndurchmesser: | bar: Name to Name
[5 empty] | DL-Modus/Pulsfrequenz: | Name: Pulse/s; Name: Prüfmittel (Bezeichnung Ser.Nr.:) | Indirektaufnahme: |  | verw. Fokus: | gr. Fokus
[5 empty] | wenn Bildserie, dann Anzahl | Name: 34; Name: Bilder/s | sichtbarer Bildausschnitt (horizontal): |  |  | 25
[5 empty] | d. Bilder u. Dauer der Serie: | Name: 10; Name: s | sichtbarer Bildausschnitt (vertikal): |  |  | 25
: | bar: Name to Name; Name to Name
[5 empty] | : | [10 empty] | Dosisflächenprodukt-Einheit: |  |  | µGym2 | bar: Name to Name; Name to Name
[5 empty] | Prüfintervall: | Name: 3; Name: Monate
[5 empty] | Planungsdatum: |  |  | 2018-06-13 | 2018-09-13 | 2018-12-13 | 2019-03-13 | 2019-06-13 | 2019-09-13 | 2019-12-13 | FALSE
[5 empty] | Bezugs- werte | Toleranz |  | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | FALSE
[6 empty] | min | max | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | FALSE
FALSE
Indirektaufnahme | großer Fokus | Röhrenspannung |  | kV | 40 | FALSE: FALSE
|  | Röhrenstrom/Zeit-Produkt |  | mA/mAs | 10 | FALSE: FALSE
|  | Dosis je Bild bzw. Bildserie |  | mGy | 0.54 | min: 0.378; max: 0.702; FALSE: FALSE
|  | Dosisflächenprodukt |  | µGym2 | 15 | min: 11.25; max: 18.75; FALSE: FALSE
|  | Linienpaarauflösungsvermögen |  | Lp/mm | 1.5 | min: 1.5; FALSE: FALSE
|  | Niedrigkontrastauflösung |  | Anzahl | 4 | min: 4; FALSE: FALSE
|  | Dynamikbereich |  | Stufen | 12 | min: 12; FALSE: FALSE
|  | Artefakte beeintr. Diagnose |  | nein/ja | nein | min: ev.Kontrolle F.A.*; FALSE: FALSE
|  | Sichtbarer Bildausschnitt | horizontal | ↔ cm | 25 | min: 24; max: 26; FALSE: FALSE
|  |  | vertikal | ↕ cm | 25 | min: 24; max: 26; FALSE: FALSE
* wenn Artefakte vorhanden sind, dürfen sie die Diagnose nicht beeinträchtigen (Kontrolle durch befundenen Facharzt)
Angaben zur Röntgeneinrichtung |  |  |  |  | Durchleuchtungsbedingungen | Name: Abnahmeprüfung - Bezugswerte; FALSE: FALSE | Spezielle Einstellungen für DSA
Betreiber: |  |  |  |  | Fokus - Bildempfänger: | Name: 70; Name: cm; Name: Prüfer:
Raum: |  |  |  |  | Fokus - DSA-Phantom: | Name: 80; Name: cm; Name: Datum der Abnahmeprüfung:; Name: 2018-03-13
Gerät: |  |  |  |  | Tischhöhe: | Name: 150; Name: cm | Durchleuchtungsbedingungen
Firma: |  |  |  |  | zusätzliche Filterung: | Name: Cu 0,2mm | Fokus - Bildempfänger: |  |  | 70 | cm
Organprogramm, Ausleseeinheit -parameter, Fensterung, Detektor, Archivierung, Bemerkungen, usw. |  |  |  |  | Raster: | [10 empty] | Fokus - DSA-Phantom: |  |  | 80 | cm | bar: Name to Name
[5 empty] | BV-Nenndurchmesser: | Name: 4; Name: cm; Name: Prüfmittel (Bezeichnung Ser.Nr.:) | Tischhöhe: |  |  | 150 | cm
[5 empty] | DL-Modus/Pulsfrequenz: | Name: 4; Name: Pulse/s | zusätzliche Filterung: |  |  | Cu 0,2mm
[5 empty] | : | [10 empty] | Raster: |  |  | JA | bar: Name to Name; Name to Name
[5 empty] | : | [10 empty] | Rastertype: | bar: Name to Name; Name to Name
[5 empty] | : | [10 empty] | BV-Nenndurchmesser: |  |  | 4 | cm | bar: Name to Name; Name to Name
[16 empty] | DL-Modus/Pulsfrequenz: |  |  | 4 | P/s
[16 empty] | DSA-Funktion: |  | verw. Fokus: | kl. Fokus
[5 empty] | Prüfintervall: | Name: 3; Name: Monate | Dosisflächenprodukt-Einheit: |  |  | cGycm2
[5 empty] | Planungsdatum: |  |  | 2018-06-13 | 2018-09-13 | 2018-12-13 | 2019-03-13 | 2019-06-13 | 2019-09-13 | 2019-12-13 | FALSE
[5 empty] | Bezugs- werte | Toleranz |  | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | FALSE
[6 empty] | min | max | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | FALSE
FALSE
DSA - Funktion | kleiner Fokus | Röhrenspannung |  | kV | 75 | FALSE: FALSE
|  | Röhrenstrom |  | mA | 12 | FALSE: FALSE
|  | Dosisflächenprodukt |  | cGycm2 | 0.28 | min: 0.21; max: 0.35; FALSE: FALSE
|  | Niedrigkontrastauflösung |  | ja/nein | 0,05 mm Gefäßsimulation bei 0,8 mm Kupferstufe sichtbar | FALSE: FALSE
FALSE
|  | Dynamikbereich |  | ja/nein | Dickste Stufe der Gefäßsimulation über alle 7 Stufen der Kupfertreppe dargestellt | FALSE: FALSE
FALSE
FALSE
|  | Funktion der Logarithmierung |  | ja/nein |  | FALSE: FALSE
|  | Artefakte beeintr. Diagnose |  | nein/ja | nein | min: ev.Kontrolle F.A.*; FALSE: FALSE
* wenn Artefakte vorhanden sind, dürfen sie die Diagnose nicht beeinträchtigen (Kontrolle durch befundenen Facharzt)
Angaben zur Röntgeneinrichtung |  |  |  |  | Bedingungen für DVT | Name: Abnahmeprüfung - Bezugswerte; FALSE: FALSE | Spezielle Einstellungen für DVT
Betreiber: |  |  |  |  | Fokus - Bildempfänger: | Name: 54; Name: cm; Name: Prüfer: | Auszug aus ÖNORM S 5240-3 2017: Die Konstanzprüfungen der digitalen Volumentomographie sind gemäß Herstellerangaben durchzuführen.
Raum: |  |  |  |  | Fokus - DVT-Phantom: | Name: 25; Name: cm; Name: Datum der Abnahmeprüfung:; Name: 2018-03-13
Gerät: |  |  |  |  | Tischhöhe: | Name: 140; Name: cm
Firma: |  |  |  |  | zusätzliche Filterung: | Name: Cu 0,1mm | Prüfintervall nach Herstellerangaben (Monate): |  |  |  | m
Organprogramm, Ausleseeinheit -parameter, Fensterung, Detektor, Archivierung, Bemerkungen, usw. |  |  |  |  | Raster: | [10 empty] | Intervall ist wie das Prüfintevall vom Grundgerät. Außer der Hersteller schreibt kürzere Intervalle vor. | bar: Name to Name
[5 empty] | BV-Nenndurchmesser: | Name: 8; Name: cm
[5 empty] | DL-Modus/Pulsfrequenz: | Name: 5; Name: Pulse/s
[5 empty] | Scan-Zeit: | Name: Prüfmittel (Bezeichnung Ser.Nr.:) | Bedingungen für DVT
[5 empty] | Scan-Winkel: | [10 empty] | Fokus - Bildempfänger: |  |  | 54 | cm | bar: Name to Name; Name to Name
[5 empty] | Aufnahmen pro Scan: | [10 empty] | Fokus - DVT-Phantom: |  |  | 25 | cm | bar: Name to Name; Name to Name
[5 empty] | : | [10 empty] | Tischhöhe: |  |  | 140 | cm | bar: Name to Name; Name to Name
[5 empty] | : | [10 empty] | zusätzliche Filterung: |  |  | Cu 0,1mm | bar: Name to Name; Name to Name
[5 empty] | : | [10 empty] | Raster: |  |  | JA | bar: Name to Name; Name to Name
Rastertype:
[16 empty] | BV-Nenndurchmesser: |  |  | 8 | cm
[5 empty] | Prüfintervall: | Name: 3; Name: Monate | DL-Modus/Pulsfrequenz: |  |  | 5 | P/s
[5 empty] | Planungsdatum: |  |  | 2018-06-13 | 2018-09-13 | 2018-12-13 | 2019-03-13 | 2019-06-13 | 2019-09-13 | 2019-12-13 | FALSE | Scan-Zeit:
[5 empty] | Bezugs- werte | Toleranz |  | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | FALSE | Scan-Winkel:
[6 empty] | min | max | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | FALSE | Aufnahmen pro Scan
FALSE
DVT - Funktion | kleiner Fokus | Röhrenspannung |  | kV | 120 | FALSE: FALSE | Prüfmittel
|  | Röhrenstrom |  | mA | 7 | FALSE: FALSE | Prüfanordnung: |  |  | fokusfern
|  | Dosis je Bild |  | mGy | 0.68 | min: 0.378; max: 0.702; FALSE: FALSE
|  | Dosisflächenprodukt |  | dGycm2 | 0.06 | min: 0.045; max: 0.075; FALSE: FALSE | DVT-Funktion: |  | verw. Fokus: | kl. Fokus
|  | Ortsauflösung |  | Stufen | 4 | min: 4; FALSE: FALSE
|  | Artefakte beeintr. Diagnose |  | nein/ja | nein | min: ev.Kontrolle F.A.*; FALSE: FALSE | Dosisflächenprodukt-Einheit: |  |  | dGycm2
* wenn Artefakte vorhanden sind, dürfen sie die Diagnose nicht beeinträchtigen (Kontrolle durch befundenen Facharzt) | [5 empty] | FALSE: FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Note on R3: Sofern Änderungen erforderlich werden (z.B nach Komponententausch mit Teilabnahmeprüfung), dürfen bereits befüllten Tabellenblätter nicht geändert werden. Richtig ist es das letzte Tabellenblatt zu kopieren und danach mit geänderten Bezugswerten neu zu starten.
Note on C19: Ist im Rahmen der Abnahmeprüfung gemäß Ö-Norm festzulegen (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on C20: Angezeigter Wert (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on C21: Gemäß Ö-Norm Kontrolle mittels "Dosis über 20 Sekunden" oder "Dosisleistung" zulässig! Auswahl wurde im Bereich für Abnahmeberechtigte festgelegt!
Note on H26: Nicht geringer als bei der Abnahmeprüfung gefordert. (Siehe Ö-Norm S 5240-10, Punkt 9.13/Tabelle 9, sowie für Einrichtungen mit Flachdetektor als BV: Punkt 10.13/Tabelle 15)
Note on R26: Gemäß Ö-Norm im kontinuierlichen Durchleuchtungsmodus. Wenn nicht möglich höchste Pulsrate wählen.
Note on H27: Nicht geringer als bei der Abnahmeprüfung gefordert. (Siehe Ö-Norm S 5240-10, Punkt 9.14/Tabelle 10, sowie für Einrichtungen mit Flachdetektor als BV: Punkt 10.14/Tabelle 16)
Note on C30: Ist im Rahmen der Abnahmeprüfung gemäß Ö-Norm festzulegen (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on C31: Angezeigter Wert (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on C32: Gemäß Ö-Norm Kontrolle mittels "Dosis über 20 Sekunden" oder "Dosisleistung" zulässig! Auswahl wurde im Bereich für Abnahmeberechtigte festgelegt!
Note on R39: Gemäß Ö-Norm Erhebung mittels "Dosis über 20 Sekunden" oder "Dosisleistung" zulässig! Für Dosis über 20 s "mGy" od. "µGy" wählen. Für Dosisleistung die Einheit "mGy/s" od. "µGy/s" wählen.
Note on C66: Ist im Rahmen der Abnahmeprüfung gemäß Ö-Norm festzulegen (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on C67: Angezeigter Wert (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on H70: Nicht geringer als bei der Abnahmeprüfung gefordert. (Siehe Ö-Norm S 5240-10, Punkt 9.13/Tabelle 9, sowie für Einrichtungen mit Flachdetektor als BV: Punkt 10.13/Tabelle 15)
Note on H71: Nicht geringer als bei der Abnahmeprüfung gefordert. (Siehe Ö-Norm S 5240-10, Punkt 9.14/Tabelle 10, sowie für Einrichtungen mit Flachdetektor als BV: Punkt 10.14/Tabelle 16)
Note on R96: Gemäß Ö-Norm im kontinuierlichen Durchleuchtungsmodus. Wenn nicht möglich höchste Pulsrate wählen.
Note on C105: Ist im Rahmen der Abnahmeprüfung gemäß Ö-Norm festzulegen (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on C106: Angezeigter Wert (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on C113: Auszug aus ÖNORM S 5240-3 2017: Verfügt die DSA-Einrichtung über eine Logarithmierung, so ist deren Funktion gemäß den Parametern des Herstellers zu prüfen.
Note on R140: Gemäß Ö-Norm im kontinuierlichen Durchleuchtungsmodus. Wenn nicht möglich höchste Pulsrate wählen.
Note on C145: Ist im Rahmen der Abnahmeprüfung gemäß Ö-Norm festzulegen (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on C146: Angezeigter Wert (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on H149: Nicht geringer als bei der Abnahmeprüfung gefordert. (Siehe Ö-Norm S 5240-10, Punkt 9.116.1 und Tabelle 11)

## Kopieren zusätzl. Blätter
Anleitung zum Kopieren weiterer Konstanzprüfblätter
1. Das zu kopierende Konstanzprüfblatt mit der linken Maustaste auswählen
2. Mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Tabellenblatt klicken und „Verschieben oder kopieren...“ auswählen
3. Es klappt sich ein kleines Popup Fenster auf. Hier auf "Kopie erstellen" klicken
4. WICHTIG! Diesen Schritt auf dem kopierten Blatt (erkennt man an einer Nummer hinter dem Namen) anwenden: Die alten Konstanz-Daten entfernen, indem man mit gedrückter linker Maustaste die gesamten grünen Spalten markiert und die Entf Taste drückt. Das gleiche mit den grauen Spalten (Prüfern und Prüfdaten) durchführen. Danach das Planungsdatum ändern.
5. Das erste Planungsdatum auswählen
6. Die ausgewählte Zelle mit der linken Maustaste doppelklicken. Gegebenenfalls klappt sich ein Fenster auf, wo ein Kennwort einzugeben ist. Kennwort lautet Experte.
7. In der ausgewählten Zelle das nächste anfällige Planungsdatum eintragen. (In diesem Fall wäre das: 13.11.2022 + 6 Monate = 13.05.2023 Das Prüfintervall kann entweder 3 oder 6 Monate sein. Hier ist das Prüfintervall 3 Monate) Richtiges Format für das Datum: TT.MM.JJJJ. Die nächsten Planungsdaten ändern sich draufhin automatisch.
1.
Entf
Experte
6.
7.
3.
13.11.2022 + Prüfintervall
5.
Entf
Entf
4.
2.

## Fragen und Antworten
Fragen und Antworten (FAQ)
Linienpaarauflösung und Niedrigkontrastelemente bei Durchleuchtungsanlagen mit Bildverstärkern und Flachdetektoren. Welche Grenzwerte gelten?
Für die Grenzwerteermittlung bei Durchleuchtungsanlagen sind die Ergebnisse der Abnahmeprüfung maßgeblich. Es müssen jene Werte erreicht werden, die bei der Abnahmeprüfung gefordert sind. Diese sind abhängig von: Bildverstärker oder Flachdetektor, Anwendungsgebiet: zB. Angio, normale Durchleuchtung, Anwendung im High-Level-Modus, usw., bei der Konstanzprüfung verwendeter Prüfkörper (A.2 od. A.3). Da die Bestimmung nicht so einfach ist, sollten die Grenzwerte im Rahmen der Abnahmeprüfung durch Fachleute festgelegt werden.
Die Vorlageblätter enthalten nur die "zusätzlichen Filter" (Cu 0,0mm, Cu 0,1mm, Cu 0,2mm, Cu 0,3mm). Wie gehe ich vor, wenn ich noch weitere Filterkombinationen habe?
Sofern andere Filter vorhanden sind, müssen diese direkt in das dafür vorgesehene Feld eingetragen werden. Dazu muss der Blattschutz aufgehoben werden und nach der Eintragung wieder aktiviert werden. Zum deaktivieren und sperren ist das Passwort "Experte" vorgesehen.
Kann ich die bestehenden Konstanzprüfblättern weiter verwenden, wenn ein Röhrentausch mit Teilabnahmeprüfung erfolgt ist?
In jedem Fall sollte der Röhrentausch im Konstanzprüfblatt nachvollziehbar dokumentiert werden. Haben sich die Bezugswerte nicht verändert, können die Aufzeichnungen unmittelbar weitergeführt werden. Gibt es Änderungen bei den Bezugswerten empfiehlt es sich, wegen der Nachvollziehbarkeit ein neues Blatt zu beginnen. Ältere Blätter sind für die behördliche Überprüfung aufzubewahren.
Ich hätte gerne zusätzliche nicht angeführte Informationen zur Durchführung der Konstanzprüfung in den Blättern dokumentiert. Wie gehe ich vor?
Leider war es nicht möglich alle eventuell interessanten Informationen in den Blättern darzustellen. Es gibt jedoch in den verschiedensten Rubriken freie Felder, die man sich nach eigenen Erfordernissen selbst benennen kann. Dazu muss der Blattschutz aufgehoben werden und nach der Eintragung wieder aktiviert werden. Zum deaktivieren und sperren ist das Passwort "Experte" vorgesehen.