## Info über Datei
Konstanzprüfung an Zahnröntgenanlagen mit Filmverarbeitung
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen dienen in erster Linie der Aufzeichnung der Konstanzprüfung gemäß Ö-Norm S 5240-5 vom 15. Mai 2021.
Das Land Oberösterreich erhebt zu diesen Unterlagen keine Urheberrechte, was bedeutet, dass die Unterlagen frei verwendet und auch geändert werden dürfen. (z.B. kopieren, mit Firmenlogos versehen usw.)
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erheben. Dies gilt auch zu den Erläuterungen, den verwendeten Formeln und zu den Berechnungen der Grenzwerte.
Gerne nehmen wir Anregungen entgegen um die Unterlagen kontinuierlich zu verbessern. (Ansprechperson: Philipp Quass Tel.: +437327720 Kl.14520 oder Kl. 14543)
Hinweis: Auf den Konstanzprüfblättern ist ein Blattschutz vorhanden. Falls dieser entfernt werden müsste, da große Änderungen am Blatt durchgeführt werden, kann dieser unter dem Reiter >Überprüfen< aufgehoben werden. Es wurde kein Kennwort vergeben. Sollte das "Planungsdatum" nicht automatisch eingetragen werden, so muss unter dem Reiter >Formeln< >Berechnungsoptionen< >Automatisch< ausgewählt werden.
History
Version | Kurzzeichen u. Datum | Änderungen
1.1 | August 2003 | einfügen Prüfung Dunkelkammerbeleuchtung Änderung Prüfintervall, gestalterische Änderungen
1.2 | August 2004 | Fehlerkorrekturen
1.3 | September 2004 | Gestalterische Änderung
1.4 | November 2007 | Adress- und Abteilungsänderungen in der gesamten Mappe, altes Logo gegen neues ersetzt
1.5 | September 2008 | Fehler bei automatischer Datumseintragung korrigiert
1.6 | Qu, Juni 2021 | Anpassungen an die neue ÖNORM S 5240-5 2021, sowie Designänderungen am ganzen Blatt
1.7 | Qu, April 2022 | Fehlerkorrekturen
1.8 | Qu, November 2023 | Farben und Schriftarten aktualisiert und vereinheitlicht an d. ges. Excel-Datei, E-Mail aktualisiert, Änderung Blattschutz
Diese Datei wurde erstellt von: Land Oberösterreich
Abteilung Umweltschutz - Strahlenschutz
Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz
Tel.: 0732 7720-14543
E-Mail: us.post@ooe.gv.at

## Kleinbildröntgen Film
Konstanzprüfung Kleinbildröntgen Film
Röntgeneinrichtung |  |  | Informationsangaben
Gerät: |  |  | Betreiber:
Aufstellungsort:
Einstellungen |  |  | Filmverarbeitung
Röhrenspannung: |  | kV | Maschinentyp:
Röhrenstrom: |  | mA | Durchlaufzeit: |  |  |  | min
Belichtungszeit: |  | s | Entwickler und
Objekttaste: |  |  | Fixiersystem:
Patientenangleich: |  |  | Prüfkörper:
Film: |  |  | Seriennummer:
Ausgangszustand festgelegt am: |  |  |  | Prüfungsintervall: | 6 | Monate
durch: |  |  |  | (gem. ÖNORM S 5240-5)
Planungsdatum | Ausgangszustand
Messdatum | 0
Prüfer | 0
Tubus in Ordnung
Grauwertevergleich
außerhalb Toleranz | Bildname:
höhere Dichte
keine Veränderung
geringere Dichte
außerhalb Toleranz
Bemerkungen
Note on B24: Es ist gemäß ÖNORM S 5240-5 2021 nur der Tubus und seine Haltung auf mechanische Unversehrtheit hin visuell zu prüfen.
Note on B25: Auszug aus der ÖNORM S 5240-5 2021: Die optische Dichte der drei Stufen des Stufenkeils im Bild der Referenzaufnahme muss den Bezug für die nachfolgende Prüfung darstellen. Die Differenz zwischen der Dichte des aktuellen Prüffilmes und der Dichte der Referenzaufnahme darf maximal eine Stufe betragen.

## Panoramaröntgen Film
Konstanzprüfung Panoramaröntgen Film
Röntgeneinrichtung |  |  | Informationsangaben
Gerät: |  |  | Betreiber:
Aufstellungsort:
Einstellungen |  |  | Filmverarbeitung
Röhrenspannung: |  | kV | Maschinentyp:
Röhrenstrom: |  | mA | Durchlaufzeit: |  |  |  | min
Umlaufzeit: |  | s | Entwickler und
Objekttaste: |  |  | Fixiersystem:
Patientenangleich: |  |  | Prüfkörper:
Film: |  |  | Seriennummer:
Ausgangszustand festgelegt am: |  |  |  | Prüfungsintervall: | 6 | Monate
durch: |  |  |  | (gem. ÖNORM S 5240-5)
Planungsdatum | Ausgangszustand
Messdatum | 0
Prüfer | 0
frei von Artefakten
unbelichteter Rand wie bei Ausgangsbild
Grauwertevergleich
außerhalb Toleranz | Bildname:
höhere Dichte
keine Veränderung
geringere Dichte
außerhalb Toleranz
Bemerkungen
Note on B24: dieser Prüfpunkt ist nicht in der ÖNORM S 5240-5 2021 gefordert, jedoch sinnvoll
Note on B25: Speicherfolie: allseits umlaufenden, unbelichteten Rand erkennbar. Detektor: mindestens oben und unten unbelichteter Rand erkennbar. Achtung: Prüfkörper darf Randbereich nicht abdecken.
Note on B26: Auszug aus der ÖNORM S 5240-5 2021: Die optische Dichte der drei Stufen des Stufenkeils im Bild der Referenzaufnahme muss den Bezug für die nachfolgende Prüfung darstellen. Die Differenz zwischen der Dichte des aktuellen Prüffilmes und der Dichte der Referenzaufnahme darf maximal eine Stufe betragen.

## Fernröntgen Film
Konstanzprüfung Fernröntgen Film
Röntgeneinrichtung |  |  | Informationsangaben
Gerät: |  |  | Betreiber:
Aufstellungsort:
Einstellungen |  |  | Filmverarbeitung
Röhrenspannung: |  | kV | Maschinentyp:
Röhrenstrom: |  | mA | Durchlaufzeit: |  |  |  | min
Belichtungszeit: |  | s | Entwickler und
Objekttaste: |  |  | Fixiersystem:
Patientenangleich: |  |  | Prüfkörper:
Film: |  |  | Seriennummer:
Ausgangszustand festgelegt am: |  |  |  | Prüfungsintervall: | 6 | Monate
durch: |  |  |  | (gem. ÖNORM S 5240-5)
Planungsdatum | Ausgangszustand
Messdatum | 0
Prüfer | 0
frei von Artefakten
unbelichteter Rand wie bei Ausgangsbild
Grauwertevergleich
außerhalb Toleranz | Bildname:
höhere Dichte
keine Veränderung
geringere Dichte
außerhalb Toleranz
Bemerkungen
Note on B24: dieser Prüfpunkt ist nicht in der ÖNORM S 5240-5 2021 gefordert, jedoch sinnvoll
Note on B25: Speicherfolie: allseits umlaufenden, unbelichteten Rand erkennbar. Detektor: mindestens oben und unten unbelichteter Rand erkennbar. Achtung: Prüfkörper darf Randbereich nicht abdecken.
Note on B26: Auszug aus der ÖNORM S 5240-5 2021: Die optische Dichte der drei Stufen des Stufenkeils im Bild der Referenzaufnahme muss den Bezug für die nachfolgende Prüfung darstellen. Die Differenz zwischen der Dichte des aktuellen Prüffilmes und der Dichte der Referenzaufnahme darf maximal eine Stufe betragen.

## optische Dichte Film
Konstanzprüfung optische Dichte (Filmverarbeitung)
Röntgeneinrichtung | [5 empty] | Informationsangaben
Gerät: | [5 empty] | Betreiber:
Aufstellungsort:
Einstellungen | [5 empty] | Filmverarbeitung
Röhrenspannung: |  |  |  | kV |  | Maschinentyp:
Röhrenstrom: |  |  |  | mA |  | Durchlaufzeit: | [6 empty] | min
Belichtungszeit: |  |  |  | s |  | Entwickler und
Objekttaste: | [5 empty] | Fixiersystem:
Patientenangleich: | [5 empty] | Prüfkörper:
Film: | [5 empty] | Seriennummer:
Zur Prüfung der optischen Dichte mit dem angeführten Röntgengerät wird die Konstanzprüfung angefertigt. Die mittlere Graustufe der Konstanzprüfaufnahme darf maximal mit der oberen bzw. der unteren Stufe von der Bezugsaufnahme abweichen. Aufnahmen mit höherer oder geringerer Stufe gelten als nicht entsprechend.
Ausgangszustand festgelegt am: | [6 empty] | Prüfungsintervall: |  |  |  | 1 | Woche
durch: | [6 empty] | (gem. ÖNORM S 5240-5)
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Prüfer (Kurzzeichen)
entspricht? (ja/nein)
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Prüfer (Kurzzeichen)
entspricht? (ja/nein)
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Prüfer (Kurzzeichen)
entspricht? (ja/nein)
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Prüfer (Kurzzeichen)
entspricht? (ja/nein)

## Dunkelkammerprüfung
Konstanzprüfung: |  | Dunkelkammer - Rotlicht Entwicklungsmaschine - Lichteinfall
Röntgeneinrichtung |  |  |  | Informationsangaben
Gerät: |  |  |  | Betreiber:
Aufstellungsort:
Einstellungen |  |  |  | Filmverarbeitung
Röhrenspannung: |  |  | kV | Maschinentyp:
Röhrenstrom: |  |  | mA | Durchlaufzeit: |  |  |  | min
Belichtungszeit: |  |  | s | Entwickler und
Objekttaste: |  |  |  | Fixiersystem:
Patientenangleich: |  |  |  | Prüfkörper:
Film: |  |  |  | Seriennummer:
Ausgangszustand festgelegt am: |  |  |  |  | Prüfungsintervall: | 12 | Monate
durch: |  |  |  |  | (gem. ÖNORM S 5240-5)
Planungsdatum | Ausgangszustand
Messdatum | 0
Prüfer | 0
kein Dichteunterschied
Dichteunterschied
Bemerkungen