## Info über Datei
Konstanzprüfung an digitalen Röntgenaufnahme-einrichtungen
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen dienen in erster Linie der Aufzeichnung der Konstanzprüfung gemäß Ö-Norm S 5240-3 (Ausgabe 15. Juli 2017).
Das Land Oberösterreich erhebt zu diesen Unterlagen keine Urheberrechte, was bedeutet, dass die Unterlagen frei verwendet und auch geändert werden dürfen. (z.B. kopieren, mit Firmenlogos versehen usw.)
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erheben. Dies gilt auch zu den Erläuterungen, den verwendeten Formeln und zu den Berechnungen der Grenzwerte.
Gerne nehmen wir Anregungen entgegen um die Unterlagen kontinuierlich zu verbessern. (Ansprechperson: Philipp Quass Tel.: +437327720 Kl.14520 oder Kl. 14543)
Aufbau und Anwendung der Datei:
In diesem Tabellenblatt befinden wir uns derzeit!
besteht aus dem:
Druckbereich (Konstanzprüfblatt)
Hier wird die Konstanzprüfung dokumentiert. Felder und Formeln sind gesperrt und werden gegebenenfalls durch eine Eingabe des Kennwortes "Experte" im Druck, -oder Eingabebereich entsperrt. Diese Felder werden anschließend automatisch wieder gesperrt. Bei einem Ausdruck wird nur dieser Druckbereich (Konstanzprüfblatt) ausgedruckt.
Eingabebereich Bezugswerte (Für Abnahmeprüfer/innen)
Dieser Bereich ist ausschließlich Berechtigte für Abnahmeprüfungen vorbehalten. Felder und Formeln sind gesperrt und werden gegebenenfalls durch eine Eingabe des Kennwortes "Experte" im Druck,- oder Eingabebereich entsperrt. Diese Felder werden anschließend automatisch wieder gesperrt.
besteht aus:
- einer Erklärung zum Kopieren weiterer Konstanzprüfblätter
besteht aus:
- Fragen und Antworten zu häufig gestellten Fragen zu diesem Konstanzprüfblatt
Hinweis: Auf den Konstanzprüfblättern ist ein Blattschutz vorhanden. Falls dieser entfernt werden müsste, da große Änderungen am Blatt durchgeführt werden, ist das Kennwort Experte einzugeben. Zu Ihrer Sicherheit bitte danach den Blattschutz wieder aktivieren!
Diese Datei wurde erstellt von: Land Oberösterreich
Abteilung Umweltschutz - Strahlenschutz
Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz
Tel.: 0732 7720-14543
E-Mail: us.post@ooe.gv.at
History für die Konstanzprüfblätter
Version | Kurzzeichen u. Datum | Änderungen
1.0 | Qu, September 2019 | Erstellung Konstanzprüfblatt
1.1 | Qu, Juli 2020 | Änderungen am Text, Optimierung u. Textänderung Kommentarfelder, Änderung Text "Filterung" auf "zusätzliche Filterung" Erstellung des Hilfeblattes "Fragen und Antworten" Formatierungsänderungen
1.2 | Qu, Juni 2021 | Aktualisieren auf das neue Corporate Design des Landes OÖ, Schriftart Änderung sowie "0" ausblenden wenn nichts eingetragen wurde
1.3 | Qu, April 2022 | Fehlerkorrekturen
1.4 | Qu, November 2023 | Farben und Schriftarten aktualisiert und vereinheitlicht an der gesamten Excel-Datei, E-Mail aktualisiert

## Aufnahme
Angaben zur Röntgeneinrichtung |  |  |  |  | Aufnahmebedingungen | [5 empty] | Abnahmeprüfung - Bezugswerte |  |  |  | FALSE | Dieser Bereich ist nur für Abnahmeberechtigte relevant!
Betreiber: |  |  |  |  | Fokus -Bildempfänger: |  |  | 110 | cm |  | Prüfer: |  |  |  | TRUE
Raum: |  |  |  |  | Fokus - Prüfplatte: |  |  | 110 | cm |  | Datum der Abnahmeprüfung: |  |  | 2019-07-11 |  | zur Bestätigung aktuelles Datum eingeben: |  | 2023-09-15
Gerät: |  |  |  |  | zusätzliche Filterung: |  |  | Cu 0,0mm
Firma: |  |  |  |  | Raster: |  |  | JA |  |  | Prüfmittel (Bezeichnung, Ser.Nr.) |  |  |  |  | "Klick" für Beschreibung zur Bezugswertefestlegung bei Teilabnahme
Organprogramm, Ausleseeinheit -parameter, Fensterung, Detektor, Archivierung, Bemerkungen, usw. |  |  |  |  | eingeblendetes Format: |  |  | ---
[5 empty] | Messkammer: |  |  | mitte | [7 empty] | Beschreibung: Zur Auswahl die hellgelben Felder anklicken und mit dem Pfeil an der rechten Seite die gewünschten Optionen auswählen
:
[16 empty] | Kennwort für gesperrte Felder ist: |  | Experte
[5 empty] | Prüfintervall: |  |  | 6 | Monate | [6 empty] | Prüfintervall
[5 empty] | Planungsdatum: |  |  | 2020-01-11 | 2020-07-11 | 2021-01-11 | 2021-07-11 | 2022-01-11 | 2022-07-11 | 2023-01-11 | FALSE | > 350 Patienten/Woche: |  | NEIN
[5 empty] | Bezugs- werte | Toleranz |  | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | Prüfdatum | FALSE | bildgebende Komponente > 20 Jahre: |  | NEIN
[6 empty] | min | max | Name | Name | Name | Name | Name | Name | Name | FALSE
[15 empty] | FALSE | Prüfmittel
freie Belichtung | großer Fokus | Röhrenspannung |  | kV | 90 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | FALSE | Prüfanordnung: |  | fokusnahe
|  | eingestellte Elektrizitätsmenge |  | mAs | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | FALSE | Prüfkörper: |  | A.2
|  | Dosis |  | mGy | 0.1 | 0.075 | 0.125 | [7 empty] | FALSE
|  | Dosisflächenprodukt |  | µGym2 | 9 | 6.75 | 11.25 | [7 empty] | FALSE | Bildempfängerdosis: |  | ≤ 10 µGy
|  | Abweichung Lichtfeld-Strahlenfeld | horizontal | ↔ cm | 27 | 2.2 | [8 empty] | FALSE
|  |  | vertikal | ↕ cm | 27 | 2.2 | [8 empty] | FALSE | Aufnahmebedingungen
|  | Artefakte beeintr. Diagnose |  | nein/ja | nein | ev.Kontrolle F.A.* | [8 empty] | FALSE | Fokus -Bildempfänger: |  | 110 | cm
|  | Dosisindikator (mit Strukturplatte) | [12 empty] | FALSE | Fokus - Prüfplatte: |  | 110 | cm
|  | Linienpaarauflösungsvermögen |  | Lp/mm | 5 | 2.8 | [8 empty] | FALSE | zusätzliche Filterung: |  | Cu 0,0mm
|  | Niedrigkontrastauflösung |  | Anzahl | 5 | 5 | [8 empty] | FALSE | Raster: |  | JA
|  | Dynamikbereich |  | Stufen | 12 | 12 | [9 empty] | Rastertype:
eingeblendetes Format:
Belichtungsautomatik | kleiner Fokus | Röhrenspannung |  | kV | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Messkammer: |  | mitte
|  | angezeigte Elektrizitätsmenge |  | mAs | 20
|  | Dosis |  | mGy | 0.2 | 0.15 | 0.25 | [7 empty] | 2 | freie Belichtung: | verw. Fokus: | gr. Fokus
|  | Dosisflächenprodukt |  | µGym2 | 7 | 5.25 | 8.75 | [8 empty] | Lichtfeld-Strahlenfeld (horizontal): |  | 27
|  | Artefakte beeintr. Diagnose |  | nein/ja | nein | ev.Kontrolle F.A.* | [9 empty] | Lichtfeld-Strahlenfeld (vertikal): |  | 27
Dosisindikator (mit Strukturplatte)
|  | Linienpaarauflösungsvermögen |  | Lp/mm | 5 | 2.8 | [9 empty] | Belichtungsautomatik: | verw. Fokus: | kl. Fokus
|  | Niedrigkontrastauflösung |  | Anzahl | 6 | 5
|  | Dynamikbereich |  | Stufen | 14 | 12 | [9 empty] | Dosisflächenprodukt-Einheit: |  | µGym2
* wenn Artefakte vorhanden sind, dürfen sie die Diagnose nicht beeinträchtigen (Kontrolle durch befundenen Facharzt) | [15 empty] | Dosisindikator Einheit (selber eintragen):
[16 empty] | Dosisind. Messung m. Strukturplatte: |  | JA
Note on R5: Sofern Änderungen erforderlich werden (z.B nach Komponententausch mit Teilabnahmeprüfung), dürfen bereits befüllten Tabellenblätter nicht geändert werden. Richtig ist es das letzte Tabellenblatt zu kopieren und danach mit geänderten Bezugswerten neu zu starten.
Note on C15: Ist im Rahmen der Abnahmeprüfung gemäß Ö-Norm festzulegen
Note on C16: Ist im Rahmen der Abnahmeprüfung gemäß Ö-Norm festzulegen
Note on C22: Achtung! Dosisindikator und maximale Abweichungen sind individuell anlagenspezifisch einzutragen. Auszug aus ÖNORM S 5240-3 2017: Die Abweichungen des Dosisindikators dürfen nicht größer sein als Änderungen, die ± 50 % der Bildempfängerdosis entsprechen. Die Umrechnung von Bildempfängerdosis zu Dosisindikator ist herstellerseitig anzugeben.
Note on C27: Ist im Rahmen der Abnahmeprüfung gemäß Ö-Norm festzulegen
Note on C28: Angezeigter Wert (Aufzeichnung bei der Konstanzprüfung dient nur zur Orientierung)
Note on C32: Achtung! Dosisindikator und maximale Abweichungen sind individuell anlagenspezifisch einzutragen. Auszug aus ÖNORM S 5240-3 2017: Die Abweichungen des Dosisindikators dürfen nicht größer sein als Änderungen, die ± 50 % der Bildempfängerdosis entsprechen. Die Umrechnung von Bildempfängerdosis zu Dosisindikator ist herstellerseitig anzugeben.

## Kopieren zusätzl. Blätter
Anleitung zum Kopieren weiterer Konstanzprüfblätter
1. Das zu kopierende Konstanzprüfblatt mit der linken Maustaste auswählen
2. Mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Tabellenblatt klicken und „Verschieben oder kopieren...“ auswählen
3. Es klappt sich ein kleines Popup Fenster auf. Hier auf "Kopie erstellen" klicken
4. WICHTIG! Diesen Schritt auf dem kopierten Blatt (erkennt man an einer Nummer hinter dem Namen) anwenden: Die alten Konstanz-Daten entfernen, indem man mit gedrückter linker Maustaste die gesamten grünen Spalten markiert und die Entf Taste drückt. Das gleiche mit den grauen Spalten (Prüfern und Prüfdaten) durchführen. Danach das Planungsdatum ändern.
5. Das erste Planungsdatum auswählen
6. Die ausgewählte Zelle mit der linken Maustaste doppelklicken. Gegebenenfalls klappt sich ein Fenster auf, wo ein Kennwort einzugeben ist. Kennwort lautet Experte.
7. In der ausgewählten Zelle das nächste anfällige Planungsdatum eintragen. (In diesem Fall wäre das: 27.09.2020 + 3 Monate = 27.12.2020 Das Prüfintervall kann entweder 3 oder 6 Monate sein. Hier ist das Prüfintervall 3 Monate) Richtiges Format für das Datum: TT.MM.JJJJ. Die nächsten Planungsdaten ändern sich draufhin automatisch.
1.
Entf
Entf
Experte
6.
7.
3.
27.09.2020 + Prüfintervall
5.
Entf
4.
2.

## Fragen und Antworten
Fragen und Antworten (FAQ)
Ich führe bei einem Röntgenaufnahmegerät die Konstanzprüfung für den Bucky-Tisch mit automatischer und freier Einstellung durch. Muss ich bei einem zusätzlichem Wandstativ, welches mit der gleichen Röntgenröhre betrieben wird die Konstanzprüfung mit automatischer und freier Einstellung durchführen?
Sofern die Konstanzprüfung beim Bucky-Tisch bereits mit automatischer und freier Einstellung durchgeführt wurde, ist beim Wandstativ nur mehr eine Prüfung mit automatischer Einstellung erforderlich. Sofern die beiliegenden Aufzeichnungsblätter verwendet werden ist jedoch bei automatischer Einstellung auch die Abweichung Lichtfeld-Strahlenfeld zu prüfen. (Ev. den Feldbereich aus der Tabelle freie Einstellung dazu verwenden und die anderen Felder löschen).
Die Vorlageblätter enthalten nur die "zusätzlichen Filter" (Cu 0,0mm, Cu 0,1mm, Cu 0,2mm, Cu 0,3mm). Wie gehe ich vor, wenn ich noch weitere Filterkombinationen habe?
Sofern andere Filter vorhanden sind, müssen diese direkt in das dafür vorgesehene Feld eingetragen werden. Dazu muss der Blattschutz aufgehoben werden und nach der Eintragung wieder aktiviert werden. Zum deaktivieren und sperren ist das Passwort "Experte" vorgesehen.
Kann ich die bestehenden Konstanzprüfblättern weiter verwenden, wenn ein Röhrentausch mit Teilabnahmeprüfung erfolgt ist?
In jedem Fall sollte der Röhrentausch im Konstanzprüfblatt nachvollziehbar dokumentiert werden. Haben sich die Bezugswerte nicht verändert, können die Aufzeichnungen unmittelbar weitergeführt werden. Gibt es Änderungen bei den Bezugswerten empfiehlt es sich, wegen der Nachvollziehbarkeit ein neues Blatt zu beginnen. Ältere Blätter sind für die behördliche Überprüfung aufzubewahren.
Ich hätte gerne zusätzliche nicht angeführte Informationen zur Durchführung der Konstanzprüfung in den Blättern dokumentiert. Wie gehe ich vor?
Leider war es nicht möglich alle eventuell interessanten Informationen in den Blättern darzustellen. Es gibt jedoch in den verschiedensten Rubriken freie Felder, die man sich nach eigenen Erfordernissen selbst benennen kann. Dazu muss der Blattschutz aufgehoben werden und nach der Eintragung wieder aktiviert werden. Zum deaktivieren und sperren ist das Passwort "Experte" vorgesehen.